全自动五分类血液细胞分析仪技术参数

数量：一套（配套试剂冷藏系统）

- 工作条件：宽电压设计100-240 V，可连续24小时以上开机，温度15-30 ℃，湿度30-85 %；

★2、检测原理：半导体激光、流式细胞术结合细胞化学染色实现五分类双向立体后漩流阻抗法测定红细胞血小板；

- RBC/PLT检测：双向立体后漩流阻抗法，二次加速流式细胞术；

- 测试速度：≥60样本/小时；

5、检测参数：不低于27项报告参数，3个直方图和1个散点图；

6、WBC检测通道：双通道白细胞五分类测量：4DIFF通道和WBC/BASO通道；

- 排堵方式：具有高压灼烧、正冲、反冲、浸泡等多种排堵方式；

8、测量精度：WBC≤2.5%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.5%、PLT≤4.0%；

★9、进样方式：手动进样和全自动进样；全自动进样要求：一次可至少放置40个样本，并可随时添加新样本；

10、操作软件：配备专业的工作站，品牌打印机，中文操作界面，具备网络接口和联网功能，支持软件终身免费升级和后台调试服务；

11、线性范围：WBC 0-400，RBC 0-10.0，HGB 0-300，PLT 0-2000；

12、试剂恒温技术：螺旋式试剂恒温系统，保证试剂温度稳定在35 ℃；

13、质控方式：包括X-B、X-R、L-J质控方式；

14、完善的配套溯源体系，保证血液细胞检测结果的准确性，同时使结果互认有保证；

★15、品质保证及市场认可度：同品牌产品在本市二甲医院以上用户≥10家；同品牌产品省内至少有五家以上三甲医院用户，提供名单和联系方式；

16、整机保修三年。

售后保障：制造商在本省有经工商登记注册的分支机构保证售后，专职服务人员≥10人，2小时响应；

17、为保证试剂的有效储存，需提供配套冷藏系统，要求如下：

17.1 容积≥310升，立式；

17.2 箱内温度微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；并能够同时显示温度和湿度，专利湿度控制，控制在45-75%；

17.3 报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、超湿报警；两种报警方式：蜂鸣器报警、灯管闪烁报警；

17.4 采用风冷设计,专业风道，保证箱内温度稳定均匀温度波动范围±3℃；

★17.5 环保无氟制冷剂，双门锁设计，防止随意开门；

17.6 采用品牌、高品质压缩机和冷凝风机；

★17.7 采用钢化镀膜玻璃，32 ℃环温，85 %湿度下无凝露，内设照明灯，方便随时观察箱内物品；

17.8 多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242 V）；

★17.9 支持选配USB模块，可存储产品运行时的温湿度值，存储容量时效为10年；

17.10 通过ISO13485，ISO9001，ISO14001认证；通过国家医药行业标准YY/T0086—2007；

17.11 生产企业资质：ISO9001质量管理体系认证，ISO4001环境管理体系认证，ISO8001职业卫生健康体系认证，ISO13485医疗器械生产企业质量体系认证，医疗器械生产许可证；生产厂家注册资金8000万以上；

★17.12 售后服务：整机一年，压缩机三年，2小时响应，24小时处理完毕。长沙市内有售后网点。

18、签订合同后十五天内完成供货，按甲方要求根据现场条件免费安装调试（含旧系统的移机和拆装）并培训至少二人能熟练操作，免费提供不少于三批的质控品和校准品。

十二道全自动分析心电图技术参数

数量：一套

1、十二道自动分析心电图机；

2、主机可独立完成标准12导联心电图采集、分析及12道心电图打印；

★3、定标电压1 mV±1%；

4、滤波器：交流、肌电、漂移、高频截止滤波器；

★5、彩色触摸显示屏，方便操作，显示心电图坐标网格；

6、支持一键式快速采集心电图波形，分析，优选，记录功能；

★7、内置210mm宽记录纸，同时兼容卷纸和折叠纸，并可放进纸舱内（免费提供至少5卷）；

8、主机内置存储器可存储 500组以上的心电图数据；

9、网络连接方式：有线、无线；

★10、主机自带固定按键全键盘，也可外接全键盘输入，方便操作；

11、自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能；

12、电极安装提示功能；

★13、检查方式：12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查；

★14、记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；

★15、分析结果：手动及自动记录时均可打印分析报告，并可设定是否输出分析结果；

★16、分析报告：具有支持诊断的分析指南报告，诊断解说报告，概观报告：

- 心脏整体示意图，图解整个心脏并分析解释，用于解释缺血性区域，梗塞区域或形态上的异常；

- 心脏正面示意图，图解从前方看心脏的正面部分，用于解释心律不齐的机理或传导紊乱；

（3）心脏上方截面图，图解从上方看心脏的横截面部分，用于解释表面视图状态，还可表示出后壁的梗塞。

★17、具备性别与年龄的特异性分析方式；

18、具有采集前10秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据；

★19、心电图机具有密码保护功能，防止非相关人员随意操作，影响设备使用；

20、内置可充电锂电池及充电器，配置两套导联线和胸部电极，免费安装一套心电图工作站软件(不含电脑）；

21、整机保修三年，软件终身免费升级；

22、签订合同后十五天内完成供货，按甲方要求免费安装调试并培训至少二人能熟练操作。